## Hoja1
|  |  |  | GESTION SALUD | [9 empty] | Código: |  | GS-GLS-PR-08
|  |  |  | GESTIÓN LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | [9 empty] | Versión: |  | 1
|  |  |  | Procedimiento: PLAN METROROLÓGICO DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD | [9 empty] | Fecha: |  | 2022-03-02
OBJETIVO: Definir los lineamientos y requisitos para la gestión metrológica de los equipos e instrumentos del Laboratorio de Salud Pública de Bolívar para asegurar la calidad y garantizar la funcionalidad de los equipos con el mínimo error posible.
ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a todos los equipos e instrumentos utilizados para la realización de los ensayos de las áreas de salud humana, bromatología y aguas del Laboratorio Departamental de salud pública de Bolívar.
RESPONSABLE: Es responsabilidad de los profesionales del Laboratorio de salud pública de Bolívar velar por el aseguramiento metrológico de los equipos e instrumentos ubicados en las diferentes áreas del Laboratorio y vigilar que el proceso se realice conforme a lo descrito en este documento.
Es responsabilidad del líder del Laboratorio solicitar la contratación y ejecución del plan metrológico de acuerdo con la planificado, así como supervisar la adquisición de equipos e instrumentos de medición y actividades de confirmación metrológica.
DEFINICIONES:
Metrología: “La metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre de medición y campo de aplicación”. VIM – CEM :2012
Proceso de medición: Conjunto de operaciones para determinar el valor de una magnitud.
Incertidumbre de medida: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mesurando, a partir de la información que se utiliza. VIM – CEM: 2012.
Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medida, material de referencia o equipo auxiliar, o una combinación de estos, necesario para llevar a cabo una medición. [NTC-ISO 10012:2003].
Característica metrológica: Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición. [NTC-ISO 10012:2003].
Resultado de medida: Conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, acompañados de cualquier otra información relevante disponible. [VIM – CEM :2012].
Exactitud de las mediciones: Grado de concordancia entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. [VIM –CEM :2012].
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por una medida materializada o por material de referencia, y los valores correspondientes determinados por medio de los patrones.
Certificado de calibración: Documento emitido por un laboratorio de calibración acreditado o no acreditado, en el cual se presentan los resultados obtenidos al emplear un método de calibración.
Calificación: Conjunto de pruebas que establecen el cumplimiento de las especificaciones internas de las variables asociadas a un equipo y que constituyen un eslabón importante en el control de calidad de un servicio o producto. Estas pruebas se realizan con base a especificaciones nacionales o internacionales.
Mantenimiento: Conservar en buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, infraestructura física, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral.
Mantenimiento correctivo: Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la máquina o instalación
Material de referencia: material o sustancia en que uno o más de sus valores característicos son suficientemente homogéneos y bien establecidos para usarlos en la calibración de un aparato, la evaluación de un método de medición, o la asignación de valores a los materiales.
Material de referencia certificado: Material de referencia acompañado de un certificado, donde uno o varios valores (es) de la (s) propiedad (es) es (son) certificado (s) mediante un procedimiento que establece su trazabilidad a una realización exacta de la unidad, en la cual se expresan los valores de la propiedad, y para la cual cada valor certificado lleva consigo una incertidumbre con un nivel de confianza estipulado.
Reproducibilidad intralaboratorio: precisión obtenida en un mismo laboratorio y en condiciones estipuladas(predeterminadas) relativas, por ejemplo, al método, los materiales de ensayo, los operadores y el entorno separados por largos intervalos de tiempo justificados.
Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas.
Patrón: Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar o conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud que sirva como referencia.
Patrón Internacional: Patrón reconocido mediante acuerdo internacional, utilizable como base para asignar valores a otros patrones de la magnitud que interesa.
Patrón nacional: Patrón reconocido mediante una decisión nacional utilizable en un país, como base para asignar valores a otros patrones de la magnitud que interesa.
Patrón de referencia: Patrón que generalmente posee la máxima calidad metrológica disponible en un sitio dado o en una organización dada, a partir de la cual se derivan las mediciones hechas.
Patrón de trabajo: Patrón que se utiliza rutinariamente para calibrar o comprobar medidas materializadas, instrumentos de medición o materiales de referencia.
Precisión: Cualidad que tiene un instrumento en cuanto a la proximidad de las mediciones entre sí.
Resolución: Menor diferencia entre las indicaciones de un indicador, que se puede distinguir de forma significativa. Corresponde a la mínima lectura.
Operaciones de confirmación metrológica: (OCM, Norma ISO 10012:2003) son el conjunto de operaciones necesarias para asegurar que los equipos e instrumentos de medición cumplen con los requisitos y especificaciones técnicas para el uso previsto.
1. GENERALIDADES: CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:
Previo al proceso de adquisición de los equipos e instrumentos de medición el Responsable técnico del LSPD deberá definir las especificaciones técnicas y criterios para la adquisición de los mismos, se debe revisar la compatibilidad del equipo con el método de ensayo, tamaño y requisitos de infraestructura para su instalación, condiciones ambientales, emisión de sonido (ruido), disponibilidad de asistencia técnica y mantenimiento en las instalaciones del Laboratorio. Por lo cual se solicitarán mínimo tres fichas técnicas de equipos disponibles en el mercado para revisión.
Se debe revisar las condiciones ambientales, en las cuales el equipo operaría satisfactoriamente, teniendo en cuenta Temperatura, humedad y altura.
Es necesario verificar las condiciones eléctricas, para ello identificar donde se va a conectar el equipo, la toma eléctrica debe ser identificada para poder determinar en la caja de principal (taco) el taco asignado y verificar la capacidad de suministro de corriente del taco, este debe ser superior al que tiene el equipo por especificación
Las especificaciones técnicas de los equipos e instrumentos se verifican en el catálogo del producto, sección "especificaciones técnicas" o en los manuales de uso proporcionados por el proveedor autorizado por casa matriz.
Defina los objetivos y alcance de las contrataciones y obligaciones por parte del contratista, con el fin de asegurar cada actividad que involucre el óptimo funcionamiento de los equipos.
Es necesario evaluar y supervisar la adquisición de los equipos e instrumentos de medición y procesos de actividades de confirmación metrológica.
Consideraciones de salida, manipulación, traslado y obsolescencia de los equipos.
Para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos e instrumentos, en ocasiones, es necesario el traslado a otras entidades responsables de realizar mantenimiento o cualquier otra OCM. Para la salida del LSP de los equipos se debe contar con la autorización del Coordinador del Laboratorio o interventor del contrato, quien será responsable de coordinar la logística del traslado y velar por que el contratista asegure la integridad del aparato. Para ello se dispone del Formato de Autorización de entrada y salida de equipos F-MC-14, en el cual se debe consignar el nombre del equipo, marca, serie, código interno, área responsable, nombre del funcionario o contratista responsable del traslado del equipo, motivo o actividad por la cual se traslada el equipo y la fecha de salida del mismo.
Cuando se establezca que un equipo o instrumento está obsoleto y se le dé fuera de servicio, se seguirá el procedimiento definido por la Secretaria de Salud de Bolívar para dar de baja a los equipos.
La obsolescencia de los equipos e instrumentos de laboratorio la define el responsable técnico del área, luego de revisar la hoja de vida de los equipos, el tiempo de uso del mismo y los reportes de mantenimiento emitidos por empresas que cumplan con los requerimientos técnico-científicos y de calidad para prestar servicios.
Procedimientos de intervención metrológica a realizar en los equipos de laboratorio.
Tipos de mantenimiento
Mantenimiento Predictivo: Facilitan la toma de decisiones antes de que se presente cualquier mal funcionamiento en el equipo.
Mantenimiento Preventivo: tiene como objetivo principal, reducir las fallas y tiempos muertos, lo que incrementa la disponibilidad de cada equipo.
Mantenimiento Correctivo: Son las acciones de reparación de daños causados por deterioros normales ó uso por acciones extrañas o imprevistas.
Tipos de Verificación:
Es la aportación de evidencia objetiva de que un equipo valorado satisface los requisitos especificados, ya sea según norma o fabricante.
Verificación Intermedia interna: consiste en realizar la verificación con patrones físicos o Materiales de Referencia Certificados calibrados, propios del Laboratorio de Salud Pública, con el fin de garantizar entre períodos de calibración y/o verificación (según aplique) la conservación de las características metrológicas de dicho equipo.
Verificación Intermedia Externa: Realizar la verificación con patrones físicos o Materiales de Referencia Certificados calibrados, suministrados por el proveedor, con el fin de garantizar entre períodos de calibración y/o verificación (según aplique) la conservación de las características metrológicas de dicho equipo.
Verificación Externa: Realizar la verificación con patrones físicos o Materiales de Referencia Certificados calibrados, suministrados por el proveedor, con el fin de garantizar posterior a cada mantenimiento realizado la conservación de las características metrológicas de dicho equipo.
Calibración: Consiste en la medición contra un patrón o Material de Referencia Certificado y registrar los resultados para saber con certeza qué tan cercanos son los resultados que proporciona el instrumento de medición a un valor nominalmente verdadero. Los certificados de calibración reportan un valor de Incertidumbre acompañado de un nivel de confianza y factor de cobertura.
Calificación: Sirve para proveer información acerca del diseño, instalación, operación y desempeño de cualquier sistema. Es un procedimiento donde se detalla el funcionamiento del equipo bajo especificaciones establecidas por fabricante y necesidades del usuario.
Calificación de Instalación: Verificación documentada de que las necesidades claves para la instalación corresponden a las recomendaciones del fabricante para los cuales fue diseñado el equipo.
Calificación Operacional: Verificación de que el equipo funciona en la forma esperada y son capaces de operar satisfactoriamente en el rango de los parámetros para los que ha sido diseñado.
Calificación de Desempeño: Se demuestra la efectividad del proceso, bajo dos tipos de condiciones: la 1° son las normales de operación y la 2° bajo límites de operación.
PROCEDIMIENTO
ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | [5 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | REGISTRO
[12 empty] | NOMBRE |  |  | CODIGO
PASO 1:
| Frecuencia de las intervenciones metrológicas: | [6 empty] | Profesional asignado Metrologo |  |  |  | Registro de verificaciones intermedias
1 | Para determinar las frecuencias de las intervenciones metrológicas y programar las actividades es necesario tener en cuenta cuatro factores importantes a nivel general:
✔ Para cualquier tipo de mantenimiento:
La frecuencia de uso, las recomendaciones de fabricante indicadas en el manual de operación, y el comportamiento del equipo.
✔ Para las verificaciones:
Estas deben ser realizadas de forma inmediata a cada intervención de mantenimiento.
✔ Para las verificaciones intermedias:
Teniendo claros los tiempos de calibración, garantizando la conservación de las características metrológicas e identificando el comportamiento del mismo a través de los resultados reportados en los certificados de estas intervenciones, se puede determinar entre períodos de calibración tiempos medios.
✔ Para calibraciones:
Inicialmente es posible determinar períodos anuales, no obstante, teniendo en cuenta el comportamiento de los equipos, este puede incrementarse o disminuirse evidenciando los resultados entre informes de calibración de períodos consecutivos. En caso que el equipo presente variaciones de un período a otro muy altas debe evaluarse la posibilidad de recambio tecnológico.
Es posible también determinar estos períodos si el fabricante lo indica.
✔ Para calificaciones:
Para Calificación de Instalación, sólo se realiza una vez siempre y cuando el equipo no sea trasladado.
Para Calificación Operacional y de Desempeño su vigencia es anual, siempre y cuando el equipo no requiera ajustes.
| Planificación de las operaciones de confirmación metrológica: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Cronograma de operaciones metrologicas
2
La confirmación metrológica busca asegurar que se demuestre, controle, mantenga y documente la adecuación de los equipos e instrumentos de medición para el uso previsto. Es así que en el Laboratorio Departamental de Salud Pública se contemplan actividades de mantenimiento, verificación, calificación y calibración de acuerdo a los requisitos metrológicos del equipo e instrumento de medición y se tienen consideraciones tales como rango, resolución, errores permitidos y capacidad de medición y calibración (CMC).
Cada vez que se adquiera un instrumento o equipo en el LSPD se le abrirá la hoja de vida, inicialmente se le asigna un código interno y se ingresan en el Formato Control de Inventarios XXX, para definir y programar las intervenciones a realizar en el Plan Metrológico. Las OCM se programan teniendo en cuenta las especificaciones descritas por el fabricante, frecuencia de uso, exactitud requerida, severidad del medio y el estado de actividades metrológicas previas, entre otros. En la hoja de vida de cada equipo reposa la ficha técnica o Manual del equipo.
| Identificación de los equipos e instrumentos: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Listado de equipos e instrumentos de medición
3 | Los equipos del LSPD se identifican con un Código interno sticker XXX.
| Clasificación de los equipos de medición: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Hoja de vida del equipo
4 | Una vez se adquieren los equipos o instrumentos se clasifican de acuerdo al tipo y características de los equipos e intervención metrológica requerida.
| Revisión de las condiciones del equipo: Cada vez que se adquiera un instrumento o equipo de medición se debe revisar las condiciones en las que se encuentra para operar y permitir la puesta en funcionamiento de los mismos. | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Hoja de vida del equipo
5
| Ejecución de plan metrológico de los equipos e instrumentos. | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | cronograma de aplicación de controles y seguimientos
6
De acuerdo a la etapa de planeación es necesario realizar control y seguimiento a cada uno de los lineamientos definidos donde se registren los procesos de confirmación metrológica, los cuales deben estar fechados y avalados por una persona competente para atestiguar la pertinencia de las actividades ejecutadas y los resultados relacionados.
Con el fin de realizar un adecuado control se deben supervisar los siguientes ítems:
COMPETENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL: previo a la actividad de confirmación metrológica se debe solicitar la hoja de vida y soportes de las personas responsables de la intervención metrológica (mantenimientos y Calificación), que permita certificar la idoneidad técnica del personal. Las actividades de calibración solo podrán ser realizados por empresas certificadas por ONAC.
MAGNITUDES A CONTROLAR: Se deben definir las magnitudes a controlar de acuerdo a la tecnología y requisitos específicos del método.
PUNTOS DE VERIFICACIÓN O CALIBRACIÓN: De acuerdo al método de ensayo requerido establecer el intervalo de medición.
| Reporte de no conformidades o fallas de los equipos e instrumentos: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Reporte de no conformidades
7 | Cuando se presenten no conformidades o inconvenientes con los equipos se debe reportar el incidente o daño de los equipos e instrumentos en el respectivo formato y seguir con las instrucciones descritas en el Instructivo de reporte de incidentes de equipos I-MC-65; además de comunicar al coordinador del Laboratorio, responsable de calidad y responsable técnico del área para adelantar las gestiones con las empresas y proveedores responsables del mantenimiento y/o calibración de los mismos.
| Monitoreo de los equipos e instrumentos: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | formato de reporte de incidentes de equipos e instrumentos F-MC-05. |  |  | F-MC-05
8
Los profesionales del área deben monitorear y realizar seguimiento continuo del desempeño de los equipos e instrumentos de medición, de acuerdo con el cronograma de verificaciones intermedias y siguiendo las recomendaciones de los instructivos de verificación intermedia de cada uno de los equipos (Termómetros, equipos isotérmicos, pH metros, Micropipetas, Balanzas), para ello se utilizará el formato de verificación intermedia del respectivo equipo. En caso de detectar fallas o desviaciones identificar el equipo como fuera de servicio y diligenciar el formato de reporte de incidentes de equipos e instrumentos F-MC-05.
| Selección de proveedores de servicios de calibración y verificación de instrumentos de medición, calificación y/o mantenimiento de equipos. | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Lista e proveedores
9 | Los proveedores de servicios externos de calibración y verificación de instrumentos de medición, calificación y/o mantenimiento de equipos debe cumplir con los requerimientos técnico-científicos y de calidad para prestar servicios.
Los proveedores de calibración deben contar con certificación del Organismo Nacional de Acreditación en Colombia (ONAC).
| Verificación, calibración, calificación o mantenimiento de los equipos e instrumentos: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Hoja de vida del equipo
10
Realizar el mantenimiento, calificación, verificación y/o calibración a los equipos de acuerdo con el tipo (medición directa -medición indirecta).
Si la actividad metrológica es realizada por un proveedor, este debe colocar un sticker en el equipo que evidencie la actividad realizada.
En caso de que el equipo requiera salir de las instalaciones del Laboratorio para el mantenimiento se debe:
Solicitar al fabricante del equipo y/o proveedor el traslado del mismo y registrar en el formato xxx la salida del equipo.
Si el equipo salió de las instalaciones, registrar el ingreso del mismo y verificar que los equipos cumplen con las condiciones para colocarlo en funcionamiento nuevamente.
Si el equipo de acuerdo al informe de mantenimiento correctivo indica que no es apto, se debe informar al Líder del Laboratorio para tramitar la baja del equipo.
Tan pronto se realicen las actividades metrológicas se debe recepcionar y verificar el informe de la actividad metrológica realizada al equipo y en caso de calibración actualizar el registro con la información suministrada.
Verificar por medio del rotulo adhesivo del equipo la fecha de mantenimiento y/o calibración y actualizar las hojas de vida de los equipos.
Antes de su uso se debe verificar si el equipo presenta fallas, o si es necesario mantenimiento correctivo.
| Revisión de los informes de mantenimientos y Certificados de calibración de los equipos e instrumentos: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Informes de mantenimientos
11 | Los informes que soportan las intervenciones metrológicas deben contener la siguiente información:
✔ Identificación del equipo: Señalar qué tipo de intervención se va a realizar en él, y la fecha de dicha intervención. A su vez, se debe diligenciar toda aquella información técnica de identificación del equipo.
✔ Protocolo: Tener claro cuál es el procedimiento a seguir según lo indica el fabricante, con el fin de garantizar que al equipo se le realizan cada una de las acciones detalladas en dicho manual, es decir, según recomendaciones del fabricante, conservando su especificación técnica.
✔ Patrones físicos o químicos: Señalar cuales son los patrones empleados durante la verificación, con el fin de evidenciar trazabilidad metrológica y que dichas mediciones son trazables.
✔ Firmas: Es necesario que quien realiza la intervención pueda ser identificado, evidenciando así que quien realizó la intervención sea la adecuada, adicional a esto, que el usuario tenga conocimiento del estado final del equipo y sepa si este es apto o no para desarrollar el método de ensayo.
| Certificados de calibración: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Certificado de calbración
12
Los certificados de calibración son documentos que reflejan los resultados de la calibración obtenidos bajo las condiciones en el laboratorio de calibración y mediante los procedimientos del mismo. Sin embargo, los resultados son válidos mientras se mantengan en el laboratorio de ensayo, las características del equipo o instrumento de medición y se dé un uso adecuado.
Los certificados de calibración reportan un valor de Incertidumbre, el cual es el intervalo donde se estima los valores entre los cuales es "casi seguro" que se encuentre el valor verdadero del mensurando, se dice que el resultado de la medición es incompleto cuando no se reporta una incertidumbre asociada a la toma de mediciones. Acompañado de un nivel de confianza y factor de cobertura que permiten conocer la exactitud de las mediciones, lo cual da cumplimiento al numeral 5.10 de la NTC ISO/IEC 17025.
El certificado de calibración constituye una evidencia que demuestra que el equipo o instrumento de medición ha sido calibrado y cuenta con datos reales de sus mediciones, dando cumplimiento a requisitos normativos legales aplicables en cuanto a aseguramiento metrológico se refiere.
Teniendo en cuenta los requisitos de la NTC ISO/IEC 17025, los literales que debe contener como mínimo y los cuales deben ser revisados al momento de la recepción de estos documentos son:
1. Un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado de calibración”)
2. Nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos o las calibraciones
3. Identificación única del informe de ensayo o del certificado de calibración: Número de serie; página; identificación del final.
4. Nombre y la dirección del cliente
5. Identificación del método utilizado
6. Descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems ensayados o calibrados
7. Fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración.
8. Referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio u otros organismos
9. Resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medida, para lo cual tenga en cuenta:
Trazabilidad e Incertidumbre:
Con el fin de asegurar los criterios específicos de acreditación los resultados de las mediciones deben ser trazables al SI, generalmente se logra por medio de laboratorios que tengan trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
Teniendo en cuenta lo anterior y dando cumplimiento a la NTC ISO/IEC 17025:2005 verifique que los certificados de calibración de los patrones de trabajo sean trazables a patrones internacionales, fechas de calibración y alcance.
Error y Corrección: Utilice la información sobre el error de medición de las lecturas del instrumento en relación al patrón para corregirlas, y asegurar su trazabilidad con una incertidumbre apropiada, por ejemplo, como se evidencia en la siguiente tabla, se utilizan los datos reportados en el certificado de calibración para realizar las correcciones en los datos reportados por el equipo.
Cuando no es práctico corregir cada lectura con los resultados de la calibración, debe aumentarse la incertidumbre de las mediciones correspondientemente, ya que son datos que afectan directamente los resultados de los métodos de ensayo.
Nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas que autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración.
Cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados o calibrados.
13 | Seguimiento a las condiciones ambientales de los equipos e instrumentos: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Formatos de control temperatura ambiental Formatos de humedad relativa
Diariamente se debe verificar las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiental de las áreas donde se encuentren ubicado los equipos.
Antes y después del uso se debe verificar las condiciones de limpieza y desinfección y temperaturas internas de los mismos.
14 | Entrenamiento y reentrenamiento del personal en el manejo y mantenimiento de los equipos de medición: | [6 empty] | Profesional Universitario asignado |  |  |  | Actas de reunión
El LDSP desarrollará programas de entrenamiento y reentrenamiento del personal en el manejo y mantenimiento de los equipos de medición, así como en la lectura e interpretación de los informes de calibración.
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION | [5 empty] | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO |  | TIEMPO DE RETENCIÓN |  |  |  | ACCESO |  |  | DISPOSICION
Registro de verificaciones intermedias | [5 empty] | Cronológica | Archivo de gestión: en medio magnético |  | Archivo de gestión: 3 años |  |  |  | Los funcionarios y entes de control |  |  | TRD
Cronograma de operaciones metrologicas | [5 empty] | Cronológica | Archivo de gestión: en medio magnético |  | Archivo de gestión: 3 años |  |  |  | Los funcionarios y entes de control |  |  | TRD
Listado de equipos e instrumentos de medición | [5 empty] | Cronológica | Archivo de gestión: en medio magnético |  | Archivo de gestión: 3 años |  |  |  | Los funcionarios y entes de control |  |  | TRD
Hoja de vida del equipo | [5 empty] | Cronológica | Archivo de gestión: en medio magnético |  | Archivo de gestión: 3 años |  |  |  | Los funcionarios y entes de control |  |  | TRD
cronograma de aplicación de controles y seguimientos | [5 empty] | Cronológica | Archivo de gestión: en medio magnético |  | Archivo de gestión: 3 años |  |  |  | Los funcionarios y entes de control |  |  | TRD
Reporte de no conformidades | [5 empty] | Cronológica | Archivo de gestión: en medio magnético |  | Archivo de gestión: 3 años |  |  |  | Los funcionarios y entes de control |  |  | TRD
Cronograma de aplicación de controles y seguimientos | [5 empty] | Cronológica | Archivo de gestión: en medio magnético |  | Archivo de gestión: 3 años |  |  |  | Los funcionarios y entes de control |  |  | TRD
Informes de mantenimientos | [5 empty] | Cronológica | Archivo de gestión: en medio magnético |  | Archivo de gestión: 3 años |  |  |  | Los funcionarios y entes de control |  |  | TRD
ANEXOS: Programa de mantenimiento de equipos F-MC-02
Autorización de entrada y salida de equipos e instrumentos F-MC-14.
Formato de Verificación Intermedia de pH metro XXX
Formato de Verificación Intermedia de Balanzas XXX
Formato de Verificación Intermedia de Micropipetas F-MC-11
Formato de Verificación Intermedia de Isométricos F-MC-09
Formato de Verificación Intermedia de termómetros F-MC-08
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  |  | FECHA |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO | [5 empty] | RESPONSABLE
APROBACIÓN
ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ |  |  |  |  | APROBÓ:
Nombre: Andria Sossa Fajardo |  |  |  |  | Nombre: Dalila Fuentes |  |  |  |  | Nombre: Ramiro Pereira Lentino
Cargo: Profesional LSP |  |  |  |  | Cargo: Responsable de calidad |  |  |  |  | Cargo: Coordinador Laboratorio